## Лист1
Приложение №1 к объявлению №30 от 24.08.2022г.
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма, в тенге
Реагенты и реактивы
Анализатор «Bio Chem FC-200»
1 | Набор реагентов для определения АЛТ 1*100 R1, 1*20 R2 | Тип - пробы сыворотка Метод - IFCC, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы Длина волны - 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С - 37 Длительность анализа, минут - 3 Стабильность готового раствора, суток -14 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-500 МЕ/л Чувствительность - 1,8 МЕ/л Форма- жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент Фасовка - 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 | набор | 5 | 11550 | 57750
2 | Набор реагентов для определения АСТ 1*120 R1, 1*30 R2 | Тип пробы –сыворотка Метод -ферментативный, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Длина волны- 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С -37 Длительность анализа, минут – 3 Стабильность готового раствора, суток – 21 Условия хранения - 2-8 гр. Линейность - 0-500 Ед/л Чувствительность - 2,65 Ед/л CV, % - 4,19 Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент Фасовка 1x120 мл реагент R1 1x30 мл реагент R2 | набор | 3 | 16588 | 49764
3 | Набор реагентов для определения глюкозы 1*125 | Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы | набор | 2 | 11385 | 22770
4 | Набор реагентов для определения общего белка 1*125 | Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х2 мл стандарт общего белка Контроли и реагенты одного производителя. | набор | 5 | 13585 | 67925
5 | Набор реагентов для определения калия 1*125 | Метод: турбидиметрический, конечная точка Состав набора: 1.Тетрафенилборат натрия 2.1 ммоль/л Консерванты Концентраторы 2.Стандарт калия: 4 ммоль/л. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 3 минуты Концентрация магния в норме: 3,4-5,3 ммоль/л Линейность: 2-7 ммоль/л Фасовка: 1x125 мл реагент 1х1,5 мл стандарт калия | набор | 1 | 11726 | 11726
6 | Набор реагентов для определения амилазы 1*125 | Метод: CNPG3, кинетика Состав основного реагента: MES 100 ммоль/л, pH 6.0 CNPG3 2.25 ммоль/л Хлорид натрия 350 ммоль/л Ацетат кальция 6 ммоль/л Тиоцианид калия 900 ммоль/л Азид натрия 0.95 г/л Длина волны: 405 нм, Длительность анализа: 6 минут Концентрация альфа-амилазы в норме: 25-125 МЕ/л Линейность: 13-2400 Ед/л, Фасовка:1x125 мл реагент | набор | 1 | 47487 | 47487
7 | Промывочный раствор Cleaning Solution (concentrate) 500мл HTI | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH | флакон | 3 | 32032 | 96096
8 | Реакционные кюветы №160/уп. FC-240 | Материал изготовления Пластик Вес кюветы 9,37 г Вид кювет Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина)37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке 160 Срок годности Не ограничен | упаковка | 20 | 96000 | 1920000
Анализатор свертывания крови «Sysmex CA-600»
11 | Мультифибрин 10*5 мл | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики in vitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. | набор | 4 | 95559 | 382236
12 | Реагент для определения Pathramtin SL 20*5 ml | Реагент высокой чувствительности для определения активированного частичного тромбопластинового времени в цитратной человеческой плазме. Цветовой код: Зеленый. Реагент жидкий, готов к использованию. Состав: частицы диоксида кремния (1,2 г/л), фосфолипиды растительного происхождения (0,25 г/л), хлорид натрия, HEPES, pH 7,6. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). После вскрытия реагент необходимо использовать в течение 2 нед. (хранить при температуре от 2 до 25 °C). Фасовка и количество тестов: - 20 x 5 мл (2000 тестов). Для диагностики in vitro. Не калибруется. Внутрианалитическая точность находится в диапазоне от 0,6 до 2,0 % КВ, а межаналитическая точность — в диапазоне от 0,3 до 2,8 % КВ. Коэффициент корреляции — 0,96. | упаковка | 1 | 167310 | 167310
13 | Реагент для определения Test Thrombin 10*5 ml | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Реагент – Желтый. Буферного раствора – Белый. Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803. | упаковка | 6 | 72586 | 435516
14 | Реагент для определения Thromborel S 10*10 ml | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. | упаковка | 1 | 72960 | 72960
15 | Буфер Оурена вероналовый 10*15 мл | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OV BUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 x 15 мл. Реагент жидкий, готов к использованию. | упаковка | 1 | 33279 | 33279
Медицинские изделия
16 | Воздуховод (одноразовый) | Воздуховод одноразовый размером 5 | шт | 15 | 500 | 7500
3372319